一   概    述

1、产品特点

①微电脑控制温度和时间，准确直观，消解完成蜂鸣提示；

②可消解多种化学物质：化学需氧量（COD）、总磷（TP）、总氮（TN）等；

③省时、省费用，操作简单方便，恒温精度高；

④用于COD消解时——国家环保总局《水和废水监测分析方法》（第四版）P216推荐方法：

- 密封消解，具有抗氯离子干扰的能力，能测定COD值大于50mg/L以上，氯离子含量高达10000mg/L的水平；

- 可测定10mg/L以下低COD值。

2、适用范围及主要用途

XJ-III（COD、TP、TN）消解装置（简称装置，下同）可对各种地表水、生活污水、工业废水中化学需氧量（COD）、总磷（TP）、总氮（TN）等进行消解测定。

广泛适用于各级环保部门、水资源管理部门及公共卫生部门对水质的鉴定与管理。

3、型号的组成及其意义

XJ — III

设计序号

代号，指消解装置

4、使用环境条件

装置应在下述条件下使用

- 环境温度：10～40℃；

- 环境湿度：≤80%RH；

- 大气压力范围：86KPa～106 KPa。

5、工作条件

①装置应在AC（220±22）V、（50±1）Hz电源上工作；

②工作制方式：连续。

二   结构特征

1、箱体：冷轧板冲压成型，表面涂装处理，美观大方。

2、控制电路：微电脑控制温度、时间。

3、炉体：铝质炉体，优质发热及保温材料，经久耐用。

4、保护罩：冷轧板保护罩，永不变形，安全可靠。

第1页

三   基本原理

1、对于COD的消解、测试：

装置采用硫酸——重铬酸钾消解体系，水样消解后，剩余的重铬酸钾，以试亚铁灵为指示剂，用硫酸亚铁铵进行滴定，计算出COD值，COD值也可用比色法，比色法根据比耳定律，在波长600nm处测定三价铬浓度作为中间指示量，按工作曲线得出被测水样化学需氧量。

由于装置在硫酸——重铬酸钾消解体系中加入硫酸铝钾、钼酸铵为助催化剂，并采用密封法，因此大大缩短了消解时间，同时密封法有阻止氯离子被重铬酸钾氧化为氯气的作用，再结合加入适量的硫酸汞为掩蔽剂可以测定高氯废水的化学需氧量。

2、对于TP、TN的消解、测试：

通过提高消解温度和消解压力从而缩短消解时间，测试方法与标准方法相同，能满足国家标准（GB11889-11915-89）水质词汇（第3-7部分）与分析方法的要求。

四   技术特性

1、装置是为适应所需用途（概述2）而制造的，用于化学需氧量、总磷、总氮消解、测试的一种仪器。

2、主要技术参数（如下表）

主 要 技 术 参 数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 温度控制范围 | （100～165）±0.5℃ |
| 测量范围 | COD：5～2500mg/L TP：0.01～0.6 mg/L TN：0.05～4mg/L |
| COD抗氯离子干扰能力 | ≤10000 mg/L |
| 精密度 | COD值在10～50mg/L时，相对标准偏差≤10% |
|  | COD值在50mg/L以上时，相对标准偏差≤5% |
|  | TP、TN能满足国家标准（GB11889-11915-89）水质词汇（第3-7部分）与分析方法的要求 |
| 准确度 | COD值在10～50mg/L时，相对误差≤10% |
|  | COD值在50mg/L以上时，相对误差≤5% |
|  | TP、TN与标准方法比对，相关系数r＞0.999 |
| 测样数量 | 6组平行样 |
| 平均消耗功率 | 最大1200W，平均≤300W |
| 外形尺寸 | 370mm×430mm×170mm |

第2页

五  使用说明及注意事项

1、使用说明：（参照下图）

PV                                消解装置

℃/温度    XJ-III     加热    电源灯

SV

Min/分钟

RUN/AT（运行）   OUT（加热）  MK(门控)  ALM（报警）

□      ＜         ▽        △

设定     移位     减小/再运行    增加                         电源开关

- 打开电源开关“I”

- 操作如下

a\点击设定键,进入到温度设定状态（SV显示窗显示提示符：<SP>）,通过增加、减少和移位键在PV显示窗修改所需的温度值；

b\再按下设定键，进入到时间状态（SV显示窗显示提示符：<St>），通过增加、减少和移位键在PV显示窗修改所需的时间值;

c\再按下设定键，保存并退出设定状态。

d\当时间设为“0”时，表示没有定时功能；

当设定时间不为“0”时，显示窗口下最后一位小数点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，点亮的小数点闪烁，时间到，运行结束，显示窗口下排显示“End”，蜂鸣器鸣叫30秒钟。

e\长按减小键4秒钟，程序重新开始运行;

f\蜂鸣器鸣叫时，可用按任意键消音;

g\新的程序，需重新点击设定键,开始设定。

注：长按设定键3秒，显示窗会出现“Lc”,输入密码，可进入仪器的内部参数表，根据需要可自行修改参数，原则上按出厂参数，但由于受运输及各地其他因素的不同，仪器实验时可能出现偏差，此时用户可自行调整内部参数修正。

第3页

内部参数修正 操作见附录C

- 不同物质消解温度及消解时间（如下表）

| 名称 | 化学需氧量（COD） | 总磷(TP) | 总氮(TN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 消解温度（℃） | 160/165 | 140 | 140 |
| 消解时间（min） | 25 | 15 | 20 |

注：①表中COD消解时间已包含7分钟预热样品的时间；

②COD消解时可选用160℃或165℃，测试结果相同；

2、注意事项：

①蜂鸣器鸣叫有两种可能：

a\消解时间结束；

b\超温报警（超越设定值＋4℃），此时切断电源，稍等重启。

蜂鸣声按任意健可消音。

②超温报警蜂鸣器鸣叫，原则上反应仪器出现故障，应及时维修。

③若开机不进行设定，仪器将按出厂时参数运行。

④ 样品消解时，采用密封法，务必将盖合上。

⑤消解完毕，应断电30分钟后方能取出样品，以策安全。

⑥操作要小心，因试剂为强酸，切勿直接接触。

⑦不得将试剂溅到仪器上，造成对仪器的腐蚀，出现此情况，应立即清除。

⑧消解管在清洗、烘干过程要小心，以防玻璃破裂。

⑨消解管在使用前应仔细检查管身是否破裂，特别是瓶口处，出现此情况坚决不能使用，被怀疑强度不够的消解管，也慎用。

⑩消解管的密封垫，多次使用后，应检查是否变形，盖子螺纹是否腐蚀，若出现变形、腐蚀均要更换，确保密封性和安全性。

六 消解、测试方法

（一）化学需氧量（COD）

一、测试前准备工作

1、应有下列仪器及器皿：

分光光度计、30mm比色皿、25ml消解管、移液管（1ml、3ml、5ml、10ml）、25ml滴定管、150ml锥形瓶、20ml量筒。

2、应事先准备好下列试剂：（配制方法见附录A）

重铬酸钾标准溶液、试亚铁灵指示剂、硫酸亚铁氨标准溶液、消化液I、消化液II、消化液III、

催化剂、掩蔽剂、10%硫酸

3、将仪器电源打开，设定好时间及温度。

第4页

二、测试步骤

1．检查装置是否设定为25min、160℃并进入平衡状态，打开分光光度计预热。

2．准确吸取均匀水样3.00ml（每批水样在测试的同时需做二个空白）置于消解管中，准确加入1.00ml掩蔽剂（不含氯离子的水样改加1.00ml  10%H2SO4），3.00ml消化液，5.00ml催化剂，摇匀。

3．旋紧密封盖（不含氯离子的水样和不含低沸点有机物的水样测试时，可用开管测试，方法一样。）依次将消解管插入己到达160℃的装置恒温体孔中，按键设定时间，此时水样开始进行定时、定温催化消解工作。

4．当定时结束发出鸣叫信号时，整个消解过程完毕。将消解管按顺序从消解孔中取出，待冷却后，用滴定法或比色法测出COD值。

A、滴定法：

a．将样液转移到150ml锥形瓶中，用20ml蒸馏水分三次冲洗消解管，冲洗液并入锥形瓶中，加入2—3滴试亚铁灵指示剂用硫酸亚铁铵标准溶液回滴（注2），溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点，记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量，计算出COD值。

b．计算：

COD（mg/L）=〔（V0-V1）×C×8×1000〕/V2

式中：V0——空白消耗硫酸亚铁铵标准溶液用量（mL）。

V1——水样消耗硫酸亚铁铵标准溶液用量（mL）。

V2——水样体积（mL）。

C——硫酸亚铁铵标准溶液浓度（mol/L）

8——氧（1/2  O）摩尔质量（g/ mol）。

B、比色法：

a．打开密封盖，用移液管在每支消解管中加入3.00mL蒸馏水，盖上密封盖，摇匀，待冷却。

b．将己预热分光光度计波长调至600nm，按使用方法调“0”及“100%”，符合要求后进行测试。

c．将溶液移入30mm比色皿中（空白相同），进行比色，记下吸光度。

d．计算：

根据绘制的工作曲线（曲线绘制见附录B），计算出斜率。

COD=A·F·K

式中：A——为样品的吸光度。

F——为稀释倍数。

K——为曲线斜率倒数，即A=1时的COD值。

注1：每批水样在测试的同时，必须同时做2个空白试样。

注2：硫酸亚铁铵浓度根据消化液浓度而定。

a加入消化液I，用0.05000mol/L硫酸亚铁铵。

b加入消化液II，用0.02500 mol/L硫酸亚铁铵。

c加入消化液III，用0.01000 mol/L硫酸亚铁铵。

第5页

（二）   总磷（TP）

一、测试前准备工作

1．应有如下仪器及器皿：

分光光度计、30mm比色皿、25ml消解管

2．应事先准备好下列试剂（配制方法见附录A）：

1+1硫酸、过硫酸钾、10%抗坏血酸、钼酸盐溶液、磷标准溶液（贮备液、使用液）

3．将装置电源打开并设定好15min、140℃

二、测试步骤

1．检查消解装置是否设定为15min、140℃并进入平衡状态，打开分光光度计预热。

2．吸取15ml水样（空白相同）于消解管中，（如样品中含磷浓度超过0.6mg/L时可酌情少取水样或稀释后再取样）。加2.5ml过硫酸钾，旋紧密封盖，依次将消解管插入己达140℃的消解装置恒温体孔中，按键设定时间，此时水样开始进行定时定温的消解工作。

3.当定时结束发出鸣叫信号时，整个消解过程完毕。将消解管按顺序从装置中取出，待管内液体冷却至室温时，再用蒸馏水稀释到25ml。

4．显色：向消解管中加入0.6ml抗坏血酸，混匀，30秒后加1.2ml钼酸盐溶液充分混匀。

5. 测试：室温下放置15分钟后，移取部分溶液至30mm的比色皿，在分光光度计波长700nm处，按比色操作调“100%”及“0.0”符合要求后，以浓度空白管作参比，测出吸光度，记下读数，从工作曲线上查得磷的含量。

6. 工作曲线的绘制：

取7支消解管，分别加入磷的标准使用液0.00、0.25、0.50、1.50、2.50、5.00、7.50，加水至15ml。然后按测定步骤进行测定，扣除空白试验的吸光度后，和对应磷的含量绘制工作曲线。

7．计算：

总磷的含量以C（mg/L）表示，按下式计算：

C=M/V

式中：M------试样测得含磷量，ug。

V------测定用水样体积，ml。

第6页

（三）    总氮（TN）

一、测试前准备工作

1．应有如下仪器及器皿：

紫外分光光度计、10mm石英比色皿、25ml消解管

2．应事先准备好下列试剂（配制方法见附表A）：

无氨水、碱性过硫酸钾、1+9盐酸、硝酸钾标准溶液（贮备液、使用液）

3．将装置电源打开并设定好20min、140℃。

二、测试步骤

1．检查消解装置是否设定为20min、140℃并进入平衡状态，打开紫外分光光度计预热。

2．取调好PH值5—9的水样10ml（水样中含氮量超过4mg/L时可酌情少取水样或稀释后再取样）于消解管中，加入5ml碱性过硫酸钾溶液，旋紧密封盖，依次将消解管插入己达140℃的消解装置恒温体孔中，按键设定时间，此时水样开始进行定时定温的消解工作。

3．当闹钟定时结束发出鸣叫信号时，整个消解过程完毕。将消解管按顺序从装置中取出，待管内液体冷却至室温时，加1+9盐酸1ml用无氨水定溶至25ml。

4．移取部分溶液至10mm石英比色皿中，按比色操作调分光光度计“100%”及“0.0”符合要求后，以无氨水作参比，分别在波长为220nm及275nm测定吸光度，记下读数，并计算出校正吸光度A，然后按A的值查校准曲线并计算总氮（以NO3—N计）含量。

A=A220-2A275

5．校准曲线的绘制

取7支消解管，分别加入硝酸盐氮标准使用液0.00、0.10、0.50、1.00、2.50、5.00、10.00ml，加无氨水稀释至10.00ml。按以上步骤进行测定，测出吸光度后，分别按下式求出除零浓度外其他校准系列的校正吸光度As和零浓度的校正吸光度Ab及其差值Ar

As=As220-2As275

Ab=Ab220-2Ab275

Ar=As-Ab

式中：As220 ————标准溶液在220nm波长的吸光度。

As275 ————标准溶液在275nm波长的吸光度。

Ab220 ————零浓度（空白）标准溶液在220nm波长的吸光度。

Ab275 ————零浓度（空白）标准溶液在275nm波长的吸光度。

按Ar值与相应的NO3—N含量（ug）绘制校准曲线。

6．计算：

总氮含量以C（mg/L）表示，按下式计算。

C=M/V

式中：M------试样测出含氮量，ug。

V------测定用试样体积，ml。

第7页

七    故障分析与排除

简单故障请参阅表2

表2                     简单故障分析处理

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | ①插座无电源 ②电源线未插好 ③熔断器熔断 | ①查插座 ②插上电源线 ③换熔断器（10A） | 熔断器位于插座内 |
| 不加热（不升温） | ①加热指示灯不亮为线路板故障 ②加热指示灯亮为炉体故障 | ①换线路板 ②检查炉体 |  |
| 升温慢或升不到设定温度 | 炉体内部分加热棒烧断 | 更换加热棒 | 加热棒为300W/支 |
| 温度窗数字显示“165.0”不变 | 铂电阻或其引线开路 | 查铂电阻或引线 |  |
| 温度窗数字显示“000.0” | 铂电阻或其引线短路 | 查铂电阻或引线 |  |
| 炉温与显示不一致 | ①平衡时间不够 ②线路板变值 | ①稍微等待 ②调线路板微调 |  |
| 定时时间不准 | 偏差太大为线路板故障 | 换线路板 |  |
| 定时时间到不蜂鸣 | 蜂鸣器损坏 | 换蜂鸣器 |  |
| 因超温引致蜂鸣器反复叫 | ①8A可控硅短路 ②线路板故障 | ①换8A可控硅 ②换线路板 |  |
| 消解管漏气 | ①胶垫变形 ②密封管损坏 ③消解管有裂纹 | ①换胶垫] ②换密封管 ③换消解管 |  |

注：如不属以上故障或以上故障无法排除，请与我厂技术服务部或各地维修点联系。

八     保养和维护

1、装置应安装在具有可靠接地线的220V单相电源上。

2、为了保持装置的美观，不准用酸和碱及其它腐蚀性物品擦拭仪器表面。

3、由于装置使用温度较高，使用中应避免接触装置消解孔及表面装饰钢圈。

4、装置使用完毕后应切断工作电源，拔掉电源线，不宜通电过夜。

5、若长时间不使用装置，应清洁后置于干净、干燥环境中存放。

第8页

九    验收与贮存

1、验收

①开箱后应拿出使用说明书按“附件清单”查对所有附件是否齐全，规格是否相符。

②参照使用说明书进行验收运行。

2、贮存

装置开箱前或开箱后长期不用时，应贮存在下述条件下：

①环境温度：0～40℃

②相对湿度：≤80%RH

③大气压力范围：86KPa～106KPa

十    附件清单

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、使用说明书 | 1份 | 3、消解管 | 15支 |
| 2、保修单 | 1份 | 4、保险管 | 2只 |

特别声明：

1、依有关条例规定，本产品自用户购买之日起，凡非用户人为引起之故障一律保修一年。

2、本厂保留对产品的设计更改权，产品以后如有设计更改，恕不另行通知。

3、本使用说明书涵盖技术说明书内容。

4、本使用说明书于2008年8月出版。

附录A

试剂配制方法

COD消解、测试试剂：

⑴ 重铬酸钾标准溶液（1/6K2Cr2O7=0.0500mol/L）：

称取经120℃烘干2小时的基准或优级重铬酸钾2.4516g，用少量水溶解，移入1000ml容量瓶中，稀释至标线，摇匀。供标定硫酸亚铁铵标准溶液用。

第9页

⑵ 试亚铁灵指示剂：

称取1.485g邻菲罗啉（C12H8N2·H2O）和0.695g硫酸亚铁（FeSO4·7H2O）溶于水中，稀释至100ml，贮于棕色瓶内。

⑶ 硫酸亚铁铵标准溶液〔（NH4）2Fe（SO4）2·6H2O≈0.05mol/L〕：

称取19.76g分析纯硫酸亚铁铵溶于水中，边搅拌边缓慢加入20ml浓硫酸，冷却后移入1000ml容量瓶中，加水稀释至标线，摇匀。临用前，用重铬酸钾标准溶液标定。

另外称取9.88g，3.95g硫酸亚铁铵（加入硫酸的量相同）按上述方法分别配制成0.025mol/L，0.01mol/L的硫酸亚铁铵溶液。

标定方法：准确吸取10.00ml重铬酸钾标准溶液于250ml锥形瓶中，加水稀释至55ml左右，缓慢加入15ml浓硫酸，混匀。冷却后，加入2～3滴试亚铁灵指示剂用硫酸亚铁铵溶液滴定，溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。

C〔（NH4）2Fe（SO4）2〕=（0.05×10.00）/V

式中：C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度（mol/L）。

V——硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量（ML）

⑷ 消化液I：

称取19.60g重铬酸钾，50.0g硫酸铝钾，10.0g钼酸铵，溶解于500mL水中，加入200mL浓硫酸，冷却后，转移到1000mL容量瓶中，用水稀释至标线。该溶液重铬酸钾浓度为0.4mol/L（C=1/6K2Cr2O7）。用于测定COD浓度在1000～2500mg/L的水样（含2500mg/L以上需稀释的水样）。

⑸ 消化液II：

称取9.80g重铬酸钾（硫酸铝钾，钼酸铵，硫酸的用量同消化液I）按上述方法配制，重铬酸钾浓度为0.2mol/L。用于测定COD浓度在50～1000mg/L的水样

⑹ 消化液III：

称取2.45g重铬酸钾（硫酸铝钾，钼酸铵，硫酸的用量同消化液I）按上述方法配制，重铬酸钾浓度为0.05mol/L。用于测定COD浓度在50mg/L以下的水样。

⑺ 催化剂：

称取8.8g硫酸银溶解于1升的浓硫酸中，摇匀。

⑻ 掩蔽剂：

称取30.00g硫酸汞溶解于100mL10%的硫酸中。（氯离子含量不高的可适当减少硫酸汞的量）。

⑼ 10%H2SO4：

取50mL蒸馏水，缓慢加入10mL浓硫酸，冷却后定溶至100mL。

TP消解、测试试剂：

⑴ 硫酸（H2SO4）：1+1

第10页

⑵ 过硫酸钾：称5g过硫酸钾（K2S2O8）溶解于水中，并稀释至1000mL。

⑶ 10%抗坏血酸：称10g抗坏血酸（C6H8O6）溶解于水中，并稀释至100mL。贮于棕色瓶中，如不变色可长时间使用。

⑷ 钼酸盐溶液：称13g钼酸铵〔（NH4）6Mo7O24·4H2O〕溶解于100mL水中，称0.35g酒石酸锑钾〔K（SbO）C4H4O6·1/2H2O〕溶解于100mL水中，在不断搅拌下，将钼酸铵溶液徐徐加到300mL（1+1）硫酸中，加酒石酸锑钾溶液并混合均匀。贮于棕色瓶中。

⑸ 磷标准溶液：

A. 贮备液：称取经110℃烘干2小时的磷酸二氢钾（KH2PO4）0.2187g，用少量水溶解后转移至1000mL容量瓶中，加（1+1）的硫酸5ml，用水稀释至标线。1.00ml此标准溶液含50.00ug磷。

B. 使用液：将10.00ml磷标准贮备液转移至250ml容量瓶中，用水稀释至标线并混匀。1.00ml此标准溶液含2.00ug磷。

TN消解、测试试剂：

⑴ 无氨水：在每升蒸馏水中加入0.1ml浓硫酸，在全玻璃蒸馏器中重蒸馏，收集馏出液于玻璃容器中。

⑵ 碱性过硫酸钾：称取40g过硫酸钾，15g氢氧化钠，容于无氨水中，稀释至1000ml。溶液存放在聚乙烯瓶内，可贮存一周。

⑶ 1+9盐酸。

⑷ 销酸钾标准溶液：

A. 贮备液：称取经105-110℃烘干3小时的硝酸钾（KNO3）0.7218g溶于无氨水中，移至1000ml容量瓶中，稀释至标线。1.00ml此标准溶液含100ug硝酸盐氮。如加入2ml三氯甲烷为保护剂，至少可稳定6个月。

B. 使用液：将贮备用无氨水稀释10倍而得，1.00ml标准溶液含10ug硝酸盐氮。使用时配制。

注：所用试剂均采用基准或分析纯。

附录B

COD曲线制备及结果计算

一、工作曲线的制备

1、邻苯二甲酸氢钾溶液:称取0.8502g基准邻苯二甲酸氢钾于二次蒸馏水中，溶解后移入1000ml容量瓶中用二次蒸馏水稀释至标线，摇匀。标准COD值为1000mg/L。

2、分别吸取上述配制好的溶液5、10、20、40、60、80、100mL于一系列100mL容量瓶中，加二次蒸馏水至刻度，摇匀。COD值分别为50、100、200、400、600、800、1000mg/L。

3、根据上述测试步骤进行比色测试，求出直线回归方程：y=bx+a以后，再求出x=0时的y值，记为y0，通过（0，y0）， （x，y）两点画出工作曲线。a、b可按以下公式

计算：

第11页

n∑xy—∑x∑y

b=

n∑x2—（∑x）2

a=y - bx

4、工作曲线在工作环境没改变的情况下每年定期修正一次即可

二、精密度可按以下公式计算：

∑(Xi –X)

CV%=          n-1        ×100%

x

式中：CV%——相对标准偏差

Xi——试样值（i=1、2……n）

X——试样平均值

三、准确度可按以下公式计算：

X - XT

TE%=         ×100%

XT

式中：TE%——相对误差

XT——试样真值

X ——平均值

四、验证结果

10个实验室用仪器法测定四种不同浓度的标准水平，结果见表

| 样品编号 | COD给定值 （mg/L） | COD测定值 （mg/L） | 室内相对标准偏差（%） | 室间相对标准偏差（%） | 相对误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A样 | 9.02 | 9.53 | 0-11.00 | 8.80 | 5.60 |
| B样 | 90.20±2.10 | 93.16 | 1.03-4.30 | 5.10 | 3.28 |
| C样 | 301.8 | 300.88 | 0.21-2.06 | 2.00 | 0.30 |
| D样 | 603.60 | 603.45 | 0.20-1.30 | 1.37 | 0.02 |

注：验证结果的数据用消解装置消解后，采用滴定法测定。

第12页

附录C               内部参数

1、长按设定键3秒进入内部参数状态，输入密码LC=3。在内部参数状态下，再长按3秒退出。内部参数代码如下表：

| 参数指示 | 参数名称 | 功能说明 | 范围（出厂参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | 超温报警 | 当测量温度大于设定温度超温报警，仪表报警灯亮，关加热，有蜂鸣器叫。 | 0.0~100.0(4)℃ |
| T- | 控制周期 | 加热控制周期 | 1~60秒（2） |
| P- | 比例带 | 时间比例作用调节 | 1.0~量程值（35.0） |
| I- | 积分时间 | 积分时间调节 | 1~1000秒（200） |
| d- | 微分时间 | 微分作用调节 | 1~1000秒（200） |
| Pb- | 零位调整 | 零位调整等于水银温度计读数减去当前温度测量值 | -99.9~60.0(0)℃ |
| PK- | 满度调整 | 当实际温度出现偏差时，可调整该参数。满度调整=1000*（水银温度计读数—当前温度测量值）/当前温度测量值 | -999~999(-33) |
| Et- | 定时功能 | Et=0 无定时 Et=1 一通电即计时开始 Et=2 温度达到设定值，计时开始 | （0~2）2 |

2、长按设定键3秒进入内部参数状态，输入密码LC=9。在内部参数状态下，再长按3秒退出。内部参数代码如下表：

| 参数指示 | 参数名称 | 功能说明 | 范围（出厂参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| Co- | 关断加热输出偏差 | 当：温度测量值≥温度设定值＋Co-时，关断加热输出 | 0.0~50.0（5.0） |
| Hn- | 恒温计时方式 | 0:分钟计时，1：小时计时 | 0~1（0） |
| OP- | 门控功能 （此机无此功能） | 0：关闭开门功能； 1：开启开门功能 | 0~1（0） |
| rH- | 量程值 | 温度最大设定值 | 0~400℃（200） |

第13页

承蒙选购我公司产品，谨此致谢！

请仔细阅读该说明书，且妥善保管。

XJ-III CODcr TN TP

消 解 装 置

使 用 说 明 书

目  录

一、概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1

二、结构特征。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1

三、基本原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

四、技术特性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

五、使用说明及注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

六、消解、测试方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

七、故障分析与排除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8

八、保养与维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8

九、验收及储藏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

十、附件清单。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

十一、附录

A。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

B。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

C．。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13