CCQTC

BSN-1白水泥白度计

使用说明书

仪器是符合GB/T2015《白色硅酸盐水泥》

标准的专用白度计

北京康光仪器有限公司制造

国家水泥质量监督检验中心监制

目录

1. 注意事项.......................................................... 2

2. 仪器的结构和安装.................................................. 3

3. 初次测量前的准备工作...............................................6

4. 样品的测量操作.................................................... 8

5. 仪器显示的白度的数学关系式................... ............. .......10

6. 仪器系数的输入方法.................................................11

7. 光源灯泡的更换.....................................................13

8．技术规格说明 ................................... ...... ...........14

9. 恒压压样器的使用...................................................15

注意事项

在操作仪器之前，请了解下列注意事项：

●放置环境

仪器应放置在温度稳定、干燥、无振动的地方。请避免高温、高湿和大量灰尘，否则会引起仪器内部机件损坏。为避免由于电网电压的波动而引起的测试误差，最好配置交流稳压器。

●不要堵塞通风孔

通风孔是用来防止温度不正常上升的，请不要堵塞这些孔，特别是不要用布和纸之类的材料遮住这些孔。另外也要避免在直射阳光下操作，因为这样会影响结果的精度。

●关于清洁

不要用挥发性的药品，或用化学抹布擦拭仪器的表面。清理时请用干净的布。在测量诸如食盐类带有腐蚀性的物品之后，一定要及时将仪器及附件清扫干净。特别要避免将试样弄到仪器内部，否则可能引起仪器的机件损坏。

●关于安全

万一有任何固体或液体进入仪器内部，请即刻断开仪器的电源，并请有资格的技术人员检查后才可以再开动。要拔出电源软线时应拉着插头部分，绝不可拉线。

●不要触弄仪器内部

不要试图打开仪器的机壳，本机属于精密仪器，机内几乎没有用户自已能够维修的部分。仪器发生故障时，必须请有资格的技术人员检修。如因用户自行打开机壳改动内部而发生故障，恕本公司不予保修。

●仪器符合GB/T2015《白色硅酸盐水泥》标准

仪器结构与安装

仪器结构图示

图 1

①主机部分  ②液晶显示器  ③操作键盘  ④光学测试头  ⑤反射样品测试台

图2

⑥电源开关      ⑦电源线插座        ⑧保险管     ⑨打印机接口

操作面板说明

①液晶显示部分  ②操作按键部分  ③编辑按键部分

图3

⒈编辑键部分：由六个键组成，其作用是对用户设定的各种参数进行修改和输入新的参数。见图4。

- ←  键：光标向左移位，编辑数据时用来移动欲修改的数字位。

- →  键：光标向右移位，编辑数据时用来移动欲修改的数字位。

- +  增加键：使修改的数值加一。

- -  减小键：使修改的数值减一。

- 下  页 翻页键：显示下一屏（页）内容。

- 编  辑 编辑键：进入编辑或退出编辑部分。

图4                                图5

⒉操作键部分：由七个按键组成，其作用是操作仪器进行调零、调白、测量、显示、打印输出测量结果。见图5。

（1）调  零调零键：按下此键，进入准备调零状态。

（2）标  准调白键：按下此键，进入准备校对标准（调白）状态。

（3）样  品测试键：按下此键，仪器进入准备测量样品状态。

（4）显  示显示键：样品测量后，按下此键显示测量结果。连续按此键，可显示所有的测量结果。

（5）打  印打印键：样品测量后，按下此键打印测量结果。

（6）复  位复位键：按下此键.仪器恢复准备测量样品状态。

（7）执  行执行键：在调零、校标准（调白）、测量样品等准备状态下按下此键则进行各项操作。

仪器的安装

- 打开仪器的包装箱，先取出附件盒、资料袋、电源线，然后小心地取出仪器主机。

- 去掉包装塑料袋，然后倾斜放在桌面上，如图6所示，逆时针卸掉包装用顶杆（如在旋转顶杆时将顶块一起卸下了，请在卸掉顶杆后将顶块拧回原位）。 卸完后，重新摆正放稳仪器。

图6

- 确认仪器的电源开关处于关闭状态后，将电源线插入仪器的电源口。使用仪器时，电源线的另一端应插入有地线的220V交流电源座内。若有打印机，需联接好。

（详看打印机使用说明书）

初次测量前的准备工作

此项工作内容仪器出厂前已设定好，用户只需做以简单检查就可以了。

# B S N-1

白水泥白度计

- 开机  液晶显示

仪器面板上的七个红色发光二极管闪烁大约十秒钟，然后仪器发出蜂鸣声，自动进入到调零状态。

- 设定标准值  从随机附件中找到标准白板，在标准白板证书上，找到相对应D65光源10°视场0/d条件下的XYZ三刺激值的数据。按 编  辑 键，仪器显示

设定参数

按[下页]键

仪器进入编辑状态。按下  页键，仪器的液晶显示器出现已记入的原标准三刺值。

X+80.55 Y+081.26   Z+ 079.72     白板值

其中X的十位值闪烁，提示您可以在此位设定新值。按   +   键或  -   键，使数值加或减，按下  →  键或  ←  键，使闪烁的数位右移或左移。逐一把标准白板上相应的Ｘ、Ｙ和Ｚ的数据都输入到仪器内。

3. 记入编辑信息  设定完毕后，按 编  辑 键使设定的信息记入仪器内，仪器自动转到调零操作状态。

样品测量操作方法

# B S N-1

白水泥白度计

- 开机  液晶显示

仪器面板上的七个红色发光二极管闪烁大约十秒钟，然后仪器发出蜂鸣声，自动进入到调零状态。

- 调零操作  当仪器液晶显示器显示

调零

请放黑筒 按[执行]键

并且调零指示灯调  零灯亮时，可进行调零操作。左手把测试台轻轻压下，右手将调零用的黑筒放在测试台上，对准光孔压住，按 执  行键仪器开始调零,显示

正在调零

当仪器发出蜂鸣声时，提示调零结束，进入调白操作。

- 调白操作  调零结束后，仪器显示

调白

请放白板 按[执行]键

同时标  准灯亮，提示可进行校对标准（调白）操作。这时将黑筒取下，放上标准白板，对准光孔压住，按 执  行键，仪器开始调白。液晶显示

正在调白

当仪器发出蜂鸣声时，仪器调白结束，进入允许测试状态（测量样品）。

- 测量样品  调白结束后，仪器显示

测量样品

请放样品 按[执行]键

同时 样  品 灯亮，提示可进行样品测量。将准备好的目标样品放到测试台上，对准光孔压住，直接按 执  行键即可测定其白度值。当按下 执  行键后，仪器显示

测量样品      第1次

表明进行第一次测量， 当蜂鸣器响时，指示测试结束，仪器显示

测量样品      第1次

显示/打印

如果再次按下 执  行键，则仪器再次进行测试，显示的测量次数为“2”，依次类推，最多可测定 9次。其测试的结果将与上几次测试的结果做算术平均值运算，直到按下 显  示 键显示测定结果，这个测定结果为所测次数的总平均数。连续按 显  示 键可显示所有各组数据。

按 打  印 键如已经连接好打印机可直接打印出显示的测定结果。打印过程中按任意键可以退出，仪器显示

正在打印

按任意键返回

然后，自动回到显示数据状态。

- 仪器使用完毕  取下被测样品，清理测试压孔，关闭电源。

注意： 为了保证测量结果正确，测试前要事先准备好被测样品，样品的面积一定要大于探测头的出光孔径。试样的表面一定要平整。粉体样品必须使用压样器制样后再测. 当仪器处于测量或显示数据状态时，如果按下 调 零 键 或标 准 键，则仪器回到调零或调白状态。在测量过程中，如果发现数据偏差较大，则应重新调零或调白。

仪器显示的白度的数学关系式

本仪器提供了CIE XYZ表色系统，同时，根据中国水泥行业对白度标准的要求，提供了2种常用白度公式。

1．XYZ表色系统

X、Y、Z 是仪器直接测得的试样三剌激值。

X、Y、Z三剌激值是由CIE１９６４（10°）表色系统规定的，成为计量所有CIE表色系统及白度值等颜色值的基础参量．

2．R457 白度

R457白度是一个简易的白度表示方法。在国际标准 ISO2470纸张漫反射比的测量，以及我国纸张、塑料等行业中都曾采用R457白度（又称为蓝反白度）。它规定用近似的 A光源照明，白度仪器的总体有效光谱灵敏度曲线的峰值波长在 457nm处，半波宽度为44nm。因为一般白色样品反射率的曲线比较简单，其白度反映在短波蓝区部分最为灵敏，仪器简单，方法易行，所以有些行业至今仍在应用。

一般三刺激值色度仪器在D65／10°条件下，利用测量的 Z值获得R457白度值也是完全可以的，它的转换方程式是：

Wr＝0.925×Z＋1.16

式中Wr代表R457白度值， Z是试样的测量值。

3．Hunter 白度

采用HunterLab色系统的测量值L、a、b参量进行计算：

Wh＝100－(100−L)2+a2+b2

式中Wh表示Hunter白度值。

仪器系数的输入方法

仪器测色线性修正系数，是用来修正仪器测色的准确性和线性的九个常数，一般在仪器出厂前已经设置，用户不可随意改动。当仪器因某种原因造成数据混乱或测量结果为零时，检查此修正系数是否丢失或混乱，如果丢失或混乱，需重新输入。

1.打开电源，当进入调零状态后，连续按 标  准 键五次，液晶显示器上显示：

工厂调试

按[执行]键

2.按 执  行 键，液晶显示器上显示：

+ 调AD值 下页 设定参数

—清内存   编辑 键返回

3. 按     -   键，液晶显示器上显示：

清内存？

按 执行 是 ∕ 编辑 否

4.按下 执 行 键，液晶显示器上显示返回到第2.项显示状态。然后按 下  页 键，液晶显示器上显示：

Ax +0.0000

5. 按  +  键或  -  键，使闪烁的数位加减或变±，按下  →  键或  ← 键，使闪烁的数位右移或左移，把Ax输入为随机仪器线性修正系数表所示的数值。

6. 继续按 下  页 键，利用  +  键、  -  键、 → 键和 ← 键，分别把其后显示的Ax、Bx、Cx、Ay、By、Cy、Az、Bz、Cz都变为随机仪器线性修正系数表所示的数值。

7.  调整完成，循环按下  页 键，检查无误后按下编  辑 键，仪器回到工作状态。

8.  按下编  辑 键仪器进入输入编辑状态。按下  页 键，仪器的液晶显示器出现的原标准白板三刺激值都已变为零了。重新输入白板证书上相应的白标准三刺激值，然后按下编  辑 键记入编辑信息后，仪器重新回到调零提示状态。

随机仪器线性修正系数表：

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| x | +1.0000 | +0.0000 | +0.0000 |
| y | +0.0000 | +1.0000 | +0.0000 |
| z | +0.0000 | +0.0000 | +1.0000 |

9. 按    +   键，液晶显示器上显示变化的A/D数值，示意图如下：

3481   3502   3512

3421   3514   3521

按下 编辑 键，液晶显示器上显示返回到第2。

光源灯泡的更换

光源灯在仪器中是一个非常重要的部件，它的好坏直接影响到仪器的准确度与稳定性，所以，在光源灯损坏或超过正常工作时限后，一定要更换原规格的灯泡，以免影响仪器的性能。

更换步骤

⒈  关掉电源。旋下测量头顶部的补盖，即可看见里面的卤钨灯泡。如图所示。

⒉  直接拔出旧灯泡。

⒊  打开电源，用万用表测量两灯脚之间的电压，正常值为５.８±0.４Ｖ（直流）。如果不在这个范围内，则表明仪器的电源电路有故障，应在排除故障后再继续

更换。否则可能损坏新的灯泡。

⒋  关上电源，把新灯泡插入插口，调整灯泡位置，使灯丝的中点处于镜头中心线上。注意不要直接用手捏着灯泡。

⒌  旋好补盖。打开电源进行正常测试。

技术规格说明

型    号   BSN-1型

型    式   白水泥白度计

测量孔径   Φ18 毫米测孔

灵 敏 度   近似于CIE 1964 等色函数

校正基准   国家标准白色校正板基准

照测条件   标准D65光源10°视场0/d方式

表色参数   颜色坐标值：CIE XYZ表色系统

白  度： R457白度Wr值、Hunter白度Wh值

重复精度   ΔW≤±0.2

示值误差    W≤±1.0

使用温度范围  （15~40）℃

保存温度范围  （0~50）℃

恒压压样器的使用

在测量粉末状样品时，首先应将粉末样品制成表面平整的标准样品，以便于测量。本仪器提供随机附件——恒压压样器和粉体样品盒来制作标准样品

①压样器手柄 ②压样螺母 ③补盖 ④活动压块 ⑤压容器⑥压盖 ⑦玻璃板

粉末样品的制作

1．打开粉样盒，清扫干净，把玻璃板放在压容器上，用压盖压住，拧紧，口向上。

2．将粉末样品填入压容器内。一般以不超过2/3为宜。然后再将压块放在粉末上。

3.将压样手柄拧到压容器上，顺时针旋转压样手柄，给样品加压。当压力达到一定值时，压样手柄产生滑动，并听到了响声，此时便可以停止加压。

4.反时针旋转压样手柄和压样螺母。

5.盖轻轻拧到压容器内，贴紧样品即可。翻转压样盒，拧下压盖，取出玻璃板。即完成样品的制作。